Příloha č. 9 Zadávací dokumentace

- Funkční ověření vzorků – část 2

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek včetně pasivních antidekubitních matrací a pacientských stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2019 |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Podlimitní |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Číslo zadavatele | VZ/2019/006 |
| URL zadávacího řízení v E-ZAK: | https://ezak.cejiza.cz/contract_display_220.html |

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků, kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle ust. čl. III. odst. 1 předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, jimž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pečovatelské lůžko typ I včetně matrace typ II

Pečovatelské lůžko typ I

Ložná plocha

Počet dílů: 4dílná ložná plocha

Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje

Rozměry ložné plochy (matrace): 200 x 86 až 90 cm

Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60°

Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30°

Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15°

Pánevní díl: nepolohovatelný

Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm

Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm

Díly roštu volně vyjímatelné bez použití nástroje

Elektricky nastavitelná výška ložné plochy

Postranice

Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění

Výška: výškově nastavitelné postranice

Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 38 cm

Podvozek

Počet koleček: 4 pojezdová kolečka

Brzda: centrální brzda

Ovladač lůžka

Funkčnost ovladače

Další parametry

Pracovní zátěž: nosnost min. 180 kg

Matrace typ II

Základní parametry

Úchyty matrace pro lepší manipulovatelnost

Jádro

Složení: sendvičová matrace ze 2 druhů pěny

Potah

Voděodolný proti vnějším tekutinám

Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu

Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění

Rozměr

Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek.

Výška matrace min. 14 cm

Pečovatelské lůžko typ II včetně matrace typ III

Pečovatelské lůžko II

Ložná plocha

Počet dílů: 4dílná ložná plocha

Rozměry ložné plochy (matrace): 200 x 86 až 90 cm

Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60°

Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30°

Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15°

Pánevní díl: nepolohovatelný

Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm

Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm

Možnost prodloužení lůžka bez nástroje: min. o 15 cm

Díly roštu volně vyjímatelné bez použití nástroje

Elektricky nastavitelná výška ložné plochy

Postranice

Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění

Výškové pozice min. 3

Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 38 cm

Čela lůžka

Vlastnosti: pevná s možností umístění madla na čelech

Podvozek

Počet koleček: 4 pojezdová kolečka

Zámek koleček: centrální zámek

Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici

Ovladač lůžka

Funkčnost ovladače

Další parametry

Pracovní zátěž: nosnost min. 200 kg

Matrace typ III

Základní parametry

Úchyty pro lepší manipulovatelnost

Jádro

Složeno ze 3 typů pěn

Potah

Voděodolný proti vnějším tekutinám

Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu

Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění

Rozměr

Výška matrace min. 14 cm

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 14 odst. 14.1. písm. b) zadávací dokumentace.