## M typ I
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ I
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: … riziko vzniku dekubitů: …
2. | Nosnost min. 180 kg | … kg
Jádro
3. | Složení: PUR pěna s hustotou min. 43 kg/m3 | Složení: … Hustota … kg/m3
4. | Průřez: rovnoměrné prořezy na celé ploše matrace, u hlavy a nohou hustší prořezy pro vyšší komfort | …
Potah
5. | Voděodolnost proti vnějším tekutinám | …
6. | Snadno snímatelný | …
7. | Pružný ve všech směrech | …
8. | Zip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
9. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
10. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | …
11. | 4 úchyty
Rozměr
12. | Šířka a délka matrace 85 x 200 cm | … cm x … cm
13. | Výška matrace min. 14 cm | … cm

## M typ II
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: … Riziko vzniku dekubitů: …
2. | Popruhy pro matraci pro lepší manipulovatelnost | …
3. | Nosnost min. 180 kg | … kg
Jádro
4. | Složení: sendvičová matrace ze 2 druhů pěny | Složení: …
5. | Vrchní díl matrace: antidekubitní | …
6. | Spodní pěna je nosná nosnost min. 180 kg | … kg
7. | Spodní (nosná) strana matrace má prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje | …
8. | Průřez: oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | …
9. | Okraje jsou zpevněné tužší pěnou | …
10. | Povrch jádra: po celém povrchu jádra min. 20 mm pěny s antidekubitními vlastnostmi a min. hustototou 50 kg/m3 | Materiál: … … mm, … kg/m3
Potah
11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
12. | Paropropustný | …
13. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu | …
14. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
15. | Pružný ve všech směrech | …
16. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
17. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
18. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
19. | Šířka a délka matrace odpovídá rozměrům 90 x 200 cm. | … cm x … cm
20. | Výška matrace min. 14 cm | … cm

## M typ II A)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ II A)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: … Riziko vzniku dekubitů: …
2. | Popruhy pro matraci pro lepší manipulovatelnost | …
3. | Nosnost min. 180 kg | … kg
Jádro
4. | Složení: sendvičová matrace ze 2 druhů pěny | Složení: …
5. | Vrchní díl matrace: antidekubitní | …
6. | Spodní pěna je nosná nosnost min. 180 kg | … kg
7. | Spodní (nosná) strana matrace má prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje | …
8. | Průřez: oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | …
9. | Okraje jsou zpevněné tužší pěnou | …
10. | Povrch jádra: po celém povrchu jádra min. 20 mm pěny s antidekubitními vlastnostmi a min. hustototou 50 kg/m3 | Materiál: … … mm, … kg/m3
Potah
11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
12. | Paropropustný | …
13. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu | …
14. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
15. | Pružný ve všech směrech | …
16. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
17. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
18. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
19. | Šířka a délka matrace odpovídá rozměrům 85 x 200 cm. | … cm x … cm
20. | Výška matrace min. 14 cm | … cm

## M typ II B)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ II B)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: … Riziko vzniku dekubitů: …
2. | Popruhy pro matraci pro lepší manipulovatelnost | …
3. | Nosnost min. 180 kg | … kg
Jádro
4. | Složení: sendvičová matrace ze 2 druhů pěny | Složení: …
5. | Vrchní díl matrace: antidekubitní | …
6. | Spodní pěna je nosná nosnost min. 180 kg | … kg
7. | Spodní (nosná) strana matrace má prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje | …
8. | Průřez: oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | …
9. | Okraje jsou zpevněné tužší pěnou | …
10. | Povrch jádra: po celém povrchu jádra min. 20 mm pěny s antidekubitními vlastnostmi a min. hustototou 50 kg/m3 | Materiál: … … mm, … kg/m3
Potah
11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
12. | Paropropustný | …
13. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu | …
14. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
15. | Pružný ve všech směrech | …
16. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
17. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
18. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
19. | Šířka a délka matrace odpovídá rozměrům 80 x 200 cm. | … cm x … cm
20. | Výška matrace min. 14 cm | … cm

## M typ III A)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ III A)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. III riziko vzniku dekubitů | Typ matrace: … Riziko vzniku dekubitů: …
2. | nosnost minimálně 180 kg | … kg
Jádro
4. | matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách | Složení: …
5. | spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace | Materiál: … … mm, … kg/m3
6. | vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna | …
Potah
7. | voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce) | …
8. | paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu | …
9. | snadno snímatelný, pružný minimálně ve dvou směrech | …
10. | zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
11. | spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
12. | materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
13. | na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace | …
Rozměr
14. | šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy lůžek o rozměrech 86cm x 200 cm | … cm x … cm
15. | výška matrace min. 14 cm | … cm

## M typ III B)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ III B)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. III riziko vzniku dekubitů | Typ matrace: … Riziko vzniku dekubitů: …
2. | nosnost minimálně 180 kg | … kg
Jádro
4. | matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách | Složení: …
5. | spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace | Materiál: … … mm, … kg/m3
6. | vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna | …
Potah
7. | voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce) | …
8. | paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu | …
9. | snadno snímatelný, pružný minimálně ve dvou směrech | …
10. | zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
11. | spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
12. | materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
13. | na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace | …
Rozměr
14. | šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy lůžek o rozměrech 90 cm x 200 cm | … cm x … cm
15. | výška matrace min. 14 cm | … cm

## M typ III C)
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ III C)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. III riziko vzniku dekubitů | Typ matrace: … Riziko vzniku dekubitů: …
2. | nosnost minimálně 180 kg | … kg
Jádro
4. | matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách | Složení: …
5. | spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace | Materiál: … … mm, … kg/m3
6. | vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna | …
Potah
7. | voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce) | …
8. | paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu | …
9. | snadno snímatelný, pružný minimálně ve dvou směrech | …
10. | zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
11. | spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
12. | materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
13. | na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace | …
14. | transportní úchyty
Rozměr
15. | šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy lůžek o rozměrech 85 cm x 195 cm | … cm x … cm
16. | výška matrace min. 14 cm | … cm

## M typ IV
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
-
Technická specifikace předmětu plnění
Matrace typ IV
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů. | Typ matrace: … riziko vzniku dekubitů: …
2. | Nosnost min. 120 kg | … kg
Jádro
3. | Složení: studená PUR pěna s hustotou min. 43 kg/m3 | Složení: … Hustota … kg/m3
4. | Průřez: rovnoměrné prořezy na celé ploše matrace, u hlavy a nohou hustší prořezy pro vyšší komfort | …
5. | Tvrdost: H2/H3
Potah
5. | Voděodolnost proti vnějším tekutinám | …
6. | Snadno snímatelný | …
7. | Pružný ve všech směrech | …
8. | Zip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
9. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
10. | Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
11. | Šířka a délka matrace 90 x 200 cm | … cm x … cm
12. | Výška matrace min. 10 cm | … cm