Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění

| „2 Dětská nemocniční lůžka a 2 ks matrací“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek | hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená dodavatelem |
| Dětské nemociničí lůžko Obchodní název zboží: ……………………………………………………………. |  |  |
| Dětské lůžko pro děti ve věku od 6 let do 15 let | ANO |  |
| Určené pro standardní dětské oddělení | ANO |  |
| Velikost ložné plochy a všechny rozměry lůžka musí být přizpůsobeny zvýšeným bezpečnostním požadavkům dětských pacientů. | ANO |  |
| Lůžko plně vyhovující evropskému standardu IEC 60601-2-52:2010 | ANO |  |
| Lůžko vybaveno elektrickým polohováním alespoň zádového a nožního dílu ložné plochy | ANO |  |
| Rozměry ložné plochy (D x Š) minimálně 170 x 80 cm | Délka ≥ 170 cm Šířka ≥ 80 cm |  |
| Maximální vnější rozměry (D x Š) 190 x 93 cm | Délka ≤ 190 cm Šířka ≤ 93 cm |  |
| Zdvih ložné plochy elektricky | ANO |  |
| Možnost nastavení výšky ložné plochy minimálně v rozmezí 40–76 cm | ≤40 cm až ≥76 cm |  |
| Bezpečné provozní zatížení minimálně 180 kg | ≥ 180 kg |  |
| Maximální váha lůžka 130 kg | ≤ 130 kg |  |
| Postranice kovové sklopné | ANO |  |
| Pacientský ovladač s ochranou a možností uzamknutí jednotlivých funkcí proti nechtěnému polohování pomocí klíče | ANO |  |
| Kolečka o minimálním průměru 125 mm | ≥125 mm |  |
| Centrální brzda – ovládání pedály ze dvou míst | ANO |  |
| Matrace typ I. Obchodní název zboží: ……………………………………………………………. |  |  |
| Preventivní pasivní antidekubitní matrace určená pro použití ve zdravotnictví | ANO |  |
| Rozměry matrace dle nabídnutého dětského lůžka | ANO |  |
| Materiál matrace – jádro studená HR pěna, materiál PUR, s prořezem, | ANO |  |
| 5 anatomických zón | ANO |  |
| Vhodná pro pacienty s II. stupněm rizika vzniku dekubitů | ANO |  |
| Potah matrací |  |  |
| Snímatelný, se zipem s ochranou proti zatečení do jádra | ANO |  |
| Antialergický | ANO |  |
| Antibakteriální | ANO |  |
| Voděodolný | ANO |  |
| Paropropustný | ANO |  |
| Odolný účinkům moče a krve | ANO |  |
| Pratelný do 95°C | ANO |  |
| Dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky | ANO |  |
| Příslušenství |  |  |
| Infuzní stojan | ANO |  |

| „ 3 Dětské nemocniční postýlky a 3 ks matrací“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek | hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená dodavatelem |
| Dětské lůžko Obchodní název zboží: ……………………………………………………………. |  |  |
| Dětská postýlka pro děti ve věku do 7 let | ANO |  |
| Určené pro standardní dětské oddělení | ANO |  |
| Velikost ložné plochy a všechny rozměry lůžka musí být přizpůsobeny zvýšeným bezpečnostním požadavkům dětských pacientů. | ANO |  |
| Postýlka plně vyhovující evropskému standardu IEC 60601-2-52:2010 | ANO |  |
| Ložná plocha 2-dílná | ANO |  |
| Rozměry ložné plochy (D x Š) minimálně 140 x 70 cm | Délka ≥ 140 cm Šířka ≥ 70 cm |  |
| Maximální vnější rozměry (D x Š) 167 x 82 cm | Délka ≤ 167 cm Šířka ≤ 82 cm |  |
| Náklon ložné plochy | ANO |  |
| Polohování zádového dílu - min. mechanicky | ANO |  |
| Zdvih ložné plochy - min. mechanicky | ANO |  |
| Možnost nastavení výšky ložné plochy minimálně v rozmezí 58–108 cm | ≤108 cm až ≥58 cm |  |
| Konstrukce postýlky | kovová, lakovaná |  |
| Barva konstrukce | oranžová |  |
| Bezpečné provozní zatížení minimálně 80 kg | ≥ 80 kg |  |
| Postranice polohovací | ANO |  |
| Zdvih postranice | hydraulicky |  |
| Kolečka o minimálním průměru 100 mm | ≥100 mm |  |
| Centrální brzda | min.2 kolečka |  |
| Matrace Obchodní název zboží: ……………………………………………………………. |  |  |
| Preventivní pasivní antidekubitní matrace určená pro použití ve zdravotnictví | ANO |  |
| Rozměry dle nabídnuté postýlky | ANO |  |
| Výška matrace | 10 cm |  |
| Potah matrací |  |  |
| Snímatelný, se zipem s ochranou proti zatečení do jádra | ANO |  |
| Antialergický | ANO |  |
| Antibakteriální | ANO |  |
| Voděodolný | ANO |  |
| Paropropustný | ANO |  |
| Odolný účinkům moče a krve | ANO |  |
| Pratelný do 95°C | ANO |  |
| Dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky | ANO |  |
| Příslušenství |  |  |
| Infuzní stojan | ANO |  |