Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem veškeré doklady dle odst. 11.8 předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Dětské nemocniční lůžko s matrací typ I

| Požadavek | hodnota požadovaná zadavatelem |
| --- | --- |
| Dětské nemocniční lůžko |  |
| Lůžko vybaveno elektrickým polohováním alespoň zádového a nožního dílu ložné plochy | ANO |
| Rozměry ložné plochy (D x Š) minimálně 170 x 80 cm | Délka ≥ 170 cm Šířka ≥ 80 cm |
| Maximální vnější rozměry (D x Š) 190 x 93 cm | Délka ≤ 190 cm Šířka ≤ 93 cm |
| Zdvih ložné plochy elektricky | ANO |
| Možnost nastavení výšky ložné plochy minimálně v rozmezí 40–76 cm | ≤40 cm až ≥76 cm |
| Bezpečné provozní zatížení minimálně 180 kg | ≥ 180 kg |
| Maximální váha lůžka 130 kg | ≤ 130 kg |
| Postranice kovové sklopné | ANO |
| Pacientský ovladač s ochranou a možností uzamknutí jednotlivých funkcí proti nechtěnému polohování pomocí klíče | ANO |
| Kolečka o minimálním průměru 125 mm | ≥125 mm |
| Centrální brzda – ovládání pedály ze dvou míst | ANO |
| Matrace typ I. |  |
| Snímatelný potah, se zipem s ochranou proti zatečení do jádra | ANO |
| Rozměry dle nabídnuté postýlky | ANO |

Dětská nemocniční postýlka s matrací typ II.

| Požadavek | hodnota požadovaná zadavatelem |
| --- | --- |
| Dětská nemocniční postýlka |  |
| Ložná plocha 2-dílná | ANO |
| Rozměry ložné plochy (D x Š) minimálně 140 x 70 cm | Délka ≥ 140 cm Šířka ≥ 70 cm |
| Maximální vnější rozměry (D x Š) 167 x 82 cm | Délka ≤ 167 cm Šířka ≤ 82 cm |
| Náklon ložné plochy | ANO |
| Polohování zádového dílu - min. mechanicky | ANO |
| Zdvih ložné plochy - min. mechanicky | ANO |
| Možnost nastavení výšky ložné plochy minimálně v rozmezí 58–108 cm | ≤108 cm až ≥58 cm |
| Bezpečné provozní zatížení minimálně 80 kg | ≥ 80 kg |
| Postranice polohovací | ANO |
| Zdvih postranice | hydraulicky |
| Centrální brzda | min.2 kolečka |
| Matrace typ II |  |
| Rozměry dle nabídnuté postýlky | ANO |
| Výška matrace | 10 cm |
| Snímatelný potah, se zipem s ochranou proti zatečení do jádra | ANO |

Ověřování nabízených parametrů vzorku plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 11 výzvy k podání nabídek.