## PL typ I
Pečovatelské lůžko typ I
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
2. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje | …
3. | Rozměry ložné plochy (matrace): min 200 x 85 až 90 cm | … cm x … cm
4. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° | Polohovatelnost: …°
5. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …°
6. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …°
7. | Pánevní díl: nepolohovatelný | …
8. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm
9. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | …
10. | Díly roštu volně vyjímatelné bez použití nástroje | …
11. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
12. | Dolní úvrať el. nastav., max. 42 cm | … cm
13. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm
Postranice
14. | Typ: průběžné, s možností šikmého zvednutí na obou stranách | …
15. | Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | …
16. | Výška: výškově nastavitelné postranice | …
17. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 38 cm | … cm
Čela lůžka
18. | Pevná | …
19. | Dekor (přírodní světlé dřevo) | …
Podvozek
20. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet: …
21. | Průměr koleček min. 100 mm | … mm
22. | Ovládání koleček: centrální ovládání | …
23. | Brzda: centrální brzda | …
24. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | Umístění koleček: …
| Hrazda | Hrazda
25. | Povrch: lakovaný | …
26. | Nosnost min. 75 kg | … kg
27. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | …
28. | Držáky na hrazdu, min. 2 držáky | Počet držáků: …
Ovladač lůžka
29. | Ochrana: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování | …
30. | Zámek: opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí | …
31. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | …
32. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | …
Další parametry
33. | Pracovní zátěž: nosnost min. 150 kg | …
34. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu | …
35. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
36. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
37. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů | …

## PL typ II
Pečovatelské lůžko typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
2. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje | …
3. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm | … cm x … cm
4. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° | Polohovatelnost: …°
5. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …°
6. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …°
7. | Pánevní díl: nepolohovatelný | …
8. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm
9. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm
10. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm | … cm
11. | Díly roštu volně vyjímatelné bez použití nástroje | …
12. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
13. | Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm | … cm
14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm
Postranice
15. | Typ: v polovině dělené bez prostředních sloupku | …
16. | Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | …
17. | Výškové pozice (min. 3) | Počet pozicí: …
18. | Velikost postranic při spouštění dělených postranic nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka | …
19. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) | … cm
Čela lůžka
20. | Vlastnosti: pevná s možností umístění madla na čelech | …
21. | Dekor přírodní světlé dřevo | …
22. | Panely z melaminu | …
Podvozek
23. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet …
24. | Průměr koleček min. 75 mm | … mm
25. | Zámek koleček: centrální zámek | …
26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | …
Hrazda
27. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
28. | Nosnost min. 75 kg | … kg
29. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | …
Ovladač lůžka
30. | Ochrana: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování | …
31. | Zámek: opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí | …
32. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | …
33. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | …
Další parametry
34. | Pracovní zátěž: nosnost min. 200 kg | … kg
35. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu | …
36. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
37. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
38. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů | …

## PL typ Laterární
Pečovatelské lůžko typ Laterální
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | 3 dílná nebo 4 dílná ložná plocha | …
2. | lakovaný rám v šedé a stříbrné barvě | …
3. | rozměry ložné plochy min. 86 x 200 cm | … x ... cm
4. | maximální výška matrace pro jednodílné postranice (s extenderem/bez extenderu): 27/17cm | … cm
5. | Maximální úhel nastavení zádového dílu: 60° | Polohovatelnost: …°
6. | Maximální úhel nastavení stehenního dílu: 46° | Polohovatelnost: …°
7. | Náklon při pozici Trendelenburg / obrácený Trendelenburg: +16°/-16° | Polohovatelnost: …°
8. | Autoregrese zádového dílu: 11 cm | … cm
9. | vnější rozměry lůžka min. 218 až 222 x 100 až 103 cm | … x ... cm
Nastavení a polohovaní
10. | Výškové nastavení: min. 43-81 cm; elektrické, pomocí motoru | … cm
11. | Polohování náklonu při pozici TR/ATR; elektrické, pomocí motoru | …
12. | Polohování laterálního náklonu; elektrické, pomocí motoru | …
13. | Polohování zádového dílu; elektrické, pomocí motoru | …
14. | Polohování stehenního dílu; elektrické, pomocí motoru | …
15. | Polohování lýtkového dílu; manuálně | …
16. | Prodloužení lůžka; manuálně | …
Postranice
17. | Průběžné postranice | …
Čela lůžka
18. | Odnímatelná čela s hliníkovými sloupky. | …
19. | Dekor: písková, naturální | …
Podvozek
20. | Centrální ovládání koleček ze 2 míst, plastový kryt podvozku - lepší čištění | …
21. | 4 kolečka 150 mm | …
22. | Antistatické kolečko | …
23. | 5. kolečko | …
24. | pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | …
Ovladač lůžka
25. | Ruční ovladač | …
26. | Ovládací panel Supervisor pro sestry | …
27. | Nožní ovladač
28. | Další parametry
29. | pracovní zátěž (nosnost): minimálně 200 kg | … kg
30. | Hmotnost: max. 160 kg | … kg
31. | Sloupová jednotky zaručují vysokou stabilitu lůžka a garantují bezpečnostní pracovní zátěž do 200 kg | …

## M typ III
Matrace typ III
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubity | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost | …
3. | Nosnost min. 200 kg | … kg
Jádro
4. | Složeno ze 3 typů pěn | … typů pěn
5. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma …
6. | Horní vrstva: viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m³ a tloušťce min. 5 cm, odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m², nosnost min. 180 kg | Materiál: …, … kg/m³, a …. 5 cm, odpor pěny proti stlačení max. … kg/m², nosnost … kg
7. | Spodní vrstva: polyuretanová pěna o hustotě min. 46 kg/m³ a odporu pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m² | Materiál: …, hustota … kg/m³, odpor pěny proti stlačení … kg/m²
8. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) | …
9. | Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | …
10. | Okraje vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ a odporem pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m² | Materiál: …, hustota … kg/m³, odpor pěny proti stlačení … kg/m²
Potah
11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
12. | Možnost praní – pratelný | …
13. | Paropropustný | …
14. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu | …
15. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
16. | Nehořlavost - boční a spodní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
17. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
18. | Pružný ve všech směrech | …
19. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | …
20. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
21. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | …
24. | Výška matrace min. 14 cm | … cm

## S
Stolek
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ …
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Pojízdnost: pojízdný noční jídelní stolek k lůžku s možností zasunutí spodního rámu stolku pod lůžko | …
2. | Jídelní deska: rozměr min 85x42 cm, výškově nastavitelná, nastavitelný sklon užitné plochy, dekor světlého dřeva | … cm x … cm
3. | Výškové nastavení stolku v rozsahu od 70 do 102 cm +/- 5 cm | od … cm do … cm
4. | Kovová konstrukce stolku
Podvozek
5. | 4 kolečka | …
6. | Průměr koleček min. 65 mm | … cm
7. | Brzda: alespoň 2 diagonálně brzditelná kolečka | …