Technická specifikace předmětu plnění

Nemocniční lůžko – 3 ks

|  | Vymezení požadavků zadavatele | Nabídka zhotovitele |
| --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabízeného lůžka |
| 1. | Platná norma ČSN EN 60601-2-52 | Platná norma … |
| 2. | Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů | … dílná ložná plocha z … … dílů |
| 3. | Pevná ocelová konstrukce s nárazovými kolečky umístěných v jejích rozích | … … konstrukce s … umístěných … |
| 4. | Šířka ložné plochy 90 cm +/- 3 cm | … cm |
| 5. | Délka ložné plochy 200 cm | … cm |
| 6. | Celková šířka lůžka včetně bočnic 100 cm /- 3 cm | … cm |
| 7. | Nosnost (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční pro tuto nosnost) min. 250 kg | … kg |
| 8. | Možnost prodloužení ložné plochy o min. 15 cm | Možnost prodloužení ložné plochy o … cm |
| 9. | Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm) | … autoregrese … cm |
| 10. | Lýtkový díl polohovatelný mechanicky | … |
| 11. | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | … |
| 12. | Funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru | Funkce TR/ATR … ° pomocí … |
| 13. | Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru | zdvih lůžka pomocí … |
| 14. | Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu minimálně 40 – 75 cm | Výškové nastavení ložné plochy pomocí … v rozsahu minimálně … – … cm |
| 15. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům běžně používaným v nemocnicích | … |
| 16. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |
| 17. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů | … |
|  | Postranice |  |
| 18. | Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na 2/3 lůžka | … |
| 19. | Nožní postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění | … |
| 20. | Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová; dekor modrý, nebo odstíny modré | … |
|  | Podvozek |  |
| 21. | Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace | … ks koleček, Ø … mm, … brzda, … aretace |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 22. | Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítilnou | Pacientský ovladač pro nastavení … |
| 23. | Sesterský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) | … Předprogramované polohy: … |
|  | Další parametry |  |
| 24. | Napájení 230 V, 50 Hz | Napájení … V, … Hz |
| 25. | Zálohová baterie | … |
| 26. | Ochrana elektromotorů proti přetížení (zhotovitel uvede způsob ochrany) | … |
| 27. | Zvukový alarm nezabrzděného lůžka | … |
| 28. | Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části | … |
| 29. | Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky | … |
| 30. | Polička na lůžkoviny | … |
| 31. | Dekor modrý | … |
|  | Příslušenství |  |
| 32. | Hrazda | … |
| 33. | Madlo | … |
| 34. | Infuzní stojan | … |

Nemocniční lůžko pro intenzivní péči – 1 ks

|  | Vymezení požadavků zadavatele | Nabídka zhotovitele |
| --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabízeného lůžka |
| 1. | Lůžko pro intenzivní péči s možností laterálního náklonu a integrovaným vážícím systémem. Laterální náklon minimálně v rozmezí ± 15° | …….. |
| 2. | Platná norma ČSN EN 60601-2-52 | Platná norma … |
| 3. | čtyřdílná ložná plocha RTG transparentní pro vyšetření plic | … dílná ložná plocha z … … dílů RTG transparentní pro vyšetření plic |
| 4. | Pevná ocelová konstrukce s nárazovými kolečky umístěných v jejích rozích | … … konstrukce s … umístěných … |
| 5. | Šířka ložné plochy 90 cm +/- 3 cm | … cm |
| 6. | Délka ložné plochy 200 cm – 220 cm | … cm |
| 7. | Celková šířka lůžka včetně bočnic 100 cm /- 3 cm | … cm |
| 8. | Nosnost (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční pro tuto nosnost) min. 250 kg | … kg |
| 9. | Možnost integrovaného prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru | Možnost prodloužení ložné plochy o … cm |
| 10. | Zádový, lýtkový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm) | … autoregrese … cm |
| 11. | Mechanické spouštění zádového dílu (CPR) | … |
| 12. | Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu | … |
| 13. | Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování | … |
| 14. | Funkce TR/ATR min. 10° pomocí elektromotoru | Funkce TR/ATR … ° pomocí … |
| 15. | Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru | zdvih lůžka pomocí … |
| 16. | Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu minimálně 45 – 75 cm | Výškové nastavení ložné plochy pomocí … v rozsahu minimálně … – … cm |
| 17. | Integrovaný elektrický pohon lůžka s dojezdem nejméně 3 km, dvě rychlosti vpřed, jedna rychlost vzad | … |
| 18. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům běžně používaným v nemocnicích | … |
| 19. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |
| 20. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů | … |
|  | Postranice |  |
| 21. | Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici | … |
| 22. | Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm nad ložnou plochou | … |
| 23. | Nožní ovladače integrované do podvozku pro laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | … |
| 24. | Čela odnímatelné s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová; dekor modrý, nebo odstíny modré | … |
|  | Podvozek |  |
| 25. | Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace | … ks koleček, Ø … mm, … brzda, … aretace |
|  | Ochranná kolečka v rozích lůžka | … |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 26. | Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového, lýtkové a stehenního dílu s integrovanou svítilnou | Pacientský ovladač pro nastavení … |
| 27. | Sesterský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) | … Předprogramované polohy: … |
| 28. | Nožní ovladače integrované do podvozku pro laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | … |
|  | Další parametry |  |
| 29. | Napájení 230 V, 50 Hz | Napájení … V, … Hz |
| 30. | Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | … |
| 31. | Ochrana elektromotorů proti přetížení (zhotovitel uvede způsob ochrany) | … |
| 32. | Multizónový alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (signalizace pohybu pacienta směrem k nožnímu i hlavovému čelu a přenesení váhy na postranice lůžka) | … |
| 33. | Funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka, automatická brzda | … |
| 34. | Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části | … |
| 35. | Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky | … |
| 36. | Vážící systém s možností ukládání dat do paměti | … |
| 37. | Potenciálové propojení | … |
| 38. | Dekor modrý | … |
|  | Příslušenství | … |
| 39. | Hrazda s madlem | … |
| 40. | Mobilizační madlo s integrovaným ovladačem nastavení výšky | … |
| 41. | Infuzní stojan | … |

Matrace pasivní antidekubitní – 4 ks

|  | Základní parametry | Parametry nabízené matrace |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro IV. stupeň rizika vzniku dekubity | Typ matrace: … riziko vzniku dekubitů: … |
| 2. | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost | … |
| 3. | Nosnost min. 200 kg | … kg |
|  | Jádro |  |
| 4. | Složeno ze 3 typů pěn | Složeno ze … typů pěn |
| 5. | Nehořlavost (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) | Norma … |
| 6. | Horní vrstva: viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m³ a tloušťce min. 5 cm, odpor pěny proti stlačení max. 2,7 kg/m² | … pěna o hustotě … kg/m³ a tloušťce … cm, odpor pěny proti stlačení … kg/m² |
| 7. | Spodní vrstva: polyuretanová pěna o hustotě min. 46 kg/m³ a odporu pěny proti stlačení max. 6,5 kg/m² | … pěna o hustotě … kg/m³ a odporu pěny proti stlačení … kg/m² |
| 8. | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) | … |
| 9. | Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | … |
| 10. | Okraje vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ a odporem pěny proti stlačení max. 3,6 kg/m² | … pěna hustota … kg/m³ a odpor pěny proti stlačení … kg/m² |
|  | Potah |  |
| 11. | Voděodolný proti vnějším tekutinám (výška vodního sloupce min. 200 cm) | výška vodního sloupce min. … cm |
| 12. | Možnost praní – pratelný | … |
| 13. | Prodyšnosti materiálu potahu – v případě navlhnutí matrace je možné vyschnutí bez nutnosti sundání potahu. | … |
| 14. | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu | … |
| 15. | Nehořlavost - horní strana potahu (vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě) | Norma … |
| 16. | Nehořlavost - boční a spodní strana potahu (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) | Norma … |
| 17. | Snímatelnost - snadno snímatelný | … |
| 18. | Pružný ve všech směrech | … |
| 19. | Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | … |
| 20. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |
| 21. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | … |
|  | Rozměr |  |
| 22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek (viz výše) | … |
| 23. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |

Stolek – 4 ks

|  | Základní parametry | Parametry nabízeného stolku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojízdnost: pojízdný noční stolek | … |
| 2. | Přístupnost: oboustranně přístupný; |  |
| 3. | Držák na ručníky | … |
| 3. | Jídelní deska: plynule výškově nastavitelná s posilovací pružinou a automatickou aretací | … |
| 4. | Rozměr: 90 x 50 x 45 cm (v x š x h) - tolerance +/- 5 cm | Rozměr: … x … x … cm (v x š x h) |
| 5. | Spodní skříňka: velká, s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l) umístěném na dveře, bez zámku | … |
| 6. | Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (nika) | … |
| 7. | Horní zásuvka malá s lakovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, uzamykatelná | … |
| 8. | Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekcí | … |
|  | Korpus |  |
| 9. | Dekor modrý | Dekor … |
| 10. | Materiál: kovový, lakovaný | Materiál: … |
| 11. | Jídelní deska je integrovaná do korpusu | … |
|  | Podvozek |  |
| 12. | 4 kolečka, brzditelná | … kolečka, … |
| 13. | Průměr koleček min. 65 mm | … mm |