- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Nemocniční lůžka a matrace

Nemocniční lůžko

Základní parametry

Šírka ložné plochy 90 cm s tolerancí +/- 3 cm

Délka ložné plochy 200 cm

Maximální celková šířka lůžka 90 cm s tolerancí +/- 3 cm

Nosnost minimálně 250 kg (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční i pro tuto minimální nosnost)

Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru

Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm

Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů

Podvozek

Mobilní lůžko - 4 ks koleček, průměr koleček minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace

Ovladač lůžka

Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítilnou

Sesterský ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)

Matrace

Základní parametry

Pasivní antidekubitní matrace min. IV riziko vzniku dekubity

Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost

Jádro

Složeno ze 3 typů pěn

Potah

Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu

Voděodolný proti vnějším tekutinám

Možnost praní – pratelný; Snímatelnost - snadno snímatelný

Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění

Rozměr

Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek.

Výška matrace min. 14 cm

Ověřování nabízených parametrů vzorků plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.