- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pečovatelská lůžka a matrace

Lůžko laterální s elektrickým pohonem

Základní parametry

Ložná plocha min 200 x 86 cm +/- 2cm

Počet dílů: 4dílná ložná

Nosnost minimálně 200 kg (elektrický pohon musí zvednout, udržet a být plně funkční i pro tuto minimální nosnost)

Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru do min. 80 cm

Možnost sedícího režimu

Možnost náklonu do Antitrendelemburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru

Zádový a stehenní díl ovládaný elektrickým motorem

Podvozek

Mobilní lůžko - 4 ks koleček, průměr koleček minimálně 150 mm, přídavné páté kolečko pro lepší ovládání pohybu

Centrální ovladač brzd

Ovladač lůžka

Funkčnost ovladače - Ovladač pro klienty s LED svítilnou

Funkčnost ovladače - Sesterský centrální ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých poloh a předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR , kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburgova poloha)

Matrace

Základní parametry

Aktivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů

Nosnost min. 195 kg

Matrace

V oblasti nohou členění na menší komory, pro větší komfort klienta

Jednotka kompresoru

Tichý chod

Jednotka zajišťuje konstantně nízký tlak

Po odpojení ze sítě matrace zůstává připravena po dobu minimálně 11 hodin

Potah

Voděodolný povrch

Povrch omyvatelný, pružný, paropropustný v obou směrech

Možnost praní – pratelný; Snímatelnost - snadno snímatelný

V oblasti nohou členění na menší komory, pro větší komfort klienta

Rozměr

Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek.

Výška matrace min. 17 cm

Ověřování nabízených parametrů vzorků plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.