Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění

| Polohovatelné lůžko TYP II |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
| 1. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: … |
| 2. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje | … |
| 3. | Rozměry ložné plochy (matrace): 200 x 86 až 90 cm | … cm x … cm |
| 4. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° | Polohovatelnost: …° |
| 5. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …° |
| 6. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …° |
| 7. | Pánevní díl: nepolohovatelný | … |
| 8. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm |
| 9. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm |
| 10. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm | … cm |
| 11. | Díly roštu volně vyjímatelné bez použití nástroje | … |
| 12. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |
| 13. | Dolní úvrať el. nastav., max. 25 cm | … cm |
| 14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm |
|  | Postranice |  |
| 15. | Typ: v polovině dělené bez prostředních sloupku | … |
| 16. | Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | … |
| 17. | Výškové pozice (min. 3) | Počet pozicí: … |
| 18. | Velikost postranic při spouštění dělených postranic nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka | … |
| 19. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) | … cm |
|  | Čela lůžka |  |
| 20. | Vlastnosti: pevná s možností umístění madla na čelech | … |
| 21. | Dekor přírodní světlé dřevo | … |
| 22. | Panely z melaminu | … |
|  | Podvozek |  |
| 23. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |
| 24. | Průměr koleček min. 75 mm | … mm |
| 25. | Zámek koleček: centrální zámek | … |
| 26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | … |
|  | Hrazda |  |
| 27. | Povrch: lakovaný | Povrch: … |
| 28. | Nosnost min. 75 kg | … kg |
| 29. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | … |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 30. | Ochrana: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování | … |
| 31. | Zámek: opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí | … |
| 32. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | … |
| 33. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | … |
|  | Další parametry |  |
| 34. | Pracovní zátěž: nosnost min. 200 kg | … kg |
| 35. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu | … |
| 36. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |
| 37. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |
| 38. | Montáž a demontáž pohyblivých a odnímatelných prvků lůžka a příslušenství bez nutnosti použití nástrojů | … |

Stolek

Požadavky zadavatele; Nabídka: typ …. Základní parametry; Parametry nabídky. Pojízdnost: pojízdný jídelní stolek; …. Jídelní deska: rozměr min 85x42 cm, výškově nastavitelná, nastavitelný sklon užitné plochy; Rozměr: … cm x … cm,. Nastavitelnost: …. Dekor: přírodní světlé dřevo. Výškové nastavení stolku nad lůžkem v rozsahu od 70 do 102 cm +/- 5 cm; Rozsah od … cm do … cm. Podvozek. 4 kolečka; Počet: …. Průměr koleček min. 65 mm; … mm. Brzda: alespoň 2 diagonálně brzditelná kolečka; Počet diagonálně brzditelných koleček: ….