- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost, apod). V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušných zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně až 7 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pečovatelská lůžka a matrace

Polohovatelné lůžko TYP II

Základní parametry

Ložná plocha min 200 x 86 cm +/- 2cm

Počet dílů: 4dílná ložná

Elektricky nastavitelná výška ložné plochy se zátěží min. 200 Kg

Elektricky polohovatelný zádový díl, min. úhel nastavení 60°

Elektricky polohovatelný stehenní díl, min. úhel nastavení 30°

Mechanicky polohovatelný lýtkový díl, min. úhel nastavení 15°

Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min o 15 cm

Podvozek

Mobilní lůžko - 4 ks koleček, průměr koleček minimálně 175 mm

Centrální ovladač brzd

Ovladač lůžka

Funkčnost ovladače - Ovladač pro klienty s LED svítilnou

Funkčnost ovladače-sesterský centrální ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, s mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí, umožňující zdvih ložné plochy, polohování zádového i stehenního dílu

Matrace

Základní parametry

Aktivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů

Nosnost min. 200 kg

Matrace

Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost

Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu)

Okraje vyztuženy polyuretanovou pěnou

Potah

Voděodolný povrch

Povrch omyvatelný, pružný, paropropustný v obou směrech

Možnost praní – pratelný; Snímatelnost - snadno snímatelný

Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra

Rozměr

Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek.

Výška matrace min. 14 cm

Ověřování nabízených parametrů vzorků plnění bude řádně zaznamenáváno (zadavatel je oprávněn mj. pořizovat obrazové či video záznamy). O provedeném testování bude sepsán protokol, jehož součástí budou všechny naměřené a zjištěné údaje, fotodokumentace, videozáznamy apod.)

Nesplnění či nedoložení některého ze shora uvedených parametrů představuje nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Další informace o testování budou obsaženy v pozvánce na testování odeslané vybranému dodavateli dle čl. 13 výzvy k podání nabídek.